| БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ 1113 СОФИЯ, ул.Акад. Г.Бончев, бл.103, БЪЛГАРИЯ |  | BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING 1113 SOFIA,Akad.G.Bonchev St.,bl.103,BULGARIA |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава 26, чл. 191, ал. 1, т.7 от ЗОП с предмет: „Доставка на научноизследователска апаратура – Течнохроматографска компактна система“

І. Тип и описание на научноизследователската апаратура:

Течнохроматографска компактна система – един брой;

Вграден вакуумен дегазер

Кватернерна помпа и

УВ/ВИС детектор

Термостат за колони

Физически характеристики:

Свързване:

Захранване: 220-240 VAC, 50/60 Hz.

1. Вакуумен дегазер:

Брой канали: 3-5

Максимален поток: 8-12 ml/min

Вътрешен обем на канала: до 930 ul

Материали в контакт със солвента: Тефлон, PEEK, PTFE

Безопастност и поддръжка: Детекция на грешка

2. Кватернерна помпа:

Принцип на работа: Паралелна двубутална помпа със смяна на солвента

Управляващ режим: Постоянен поток

Компенсация на компресиране: Автоматична

Обхват на потока: до 10 ml/min

Точност на потока: до 1% при 1 ml/min

Прецизност на потока: по-малко от 0,1 % RSD при 1 ml/min

Максимално налягане: 6000 psi

Работен обхват: 0-6000 psi до 5 ml/min

Брой елуентни линии: 4

Градиентно образуване: 4-канален смесителен клапан

Прецизност на състава: под 0,1 %

Точност на състава: под 0,5%

Автоматично обезвъздушаване

3. UV/Vis детектор

Скорост на събиране на данни: до 50 Hz

Светлинен източник: Деутериева лампа

2-Order filter: Автоматично превключване

Ширина на спектъра: 5 nm

Точност на дължината на вълната: 1 nm

Прецизност на дължината на вълната 0,1 nm

Време за подгряване: 1 час

Тип на проточната клетка: коничен

Дължина на пътя: 10 mm

Обем на клетката: 10 uL

Граница на налягането: 2000psi

Омокряеми материали: тефлон, кварц, 316 неръждаема стомана

Стартова диагностика на захранването: софтуер за диагностика на оптика и електроника

5-точкова калибрация на дължината на вълната: чрез вграден холмиев филтър

4. Общи характеристики

Комуникация: LAN

Безопастност и поддръжка: Детекция на течност, Детекция на грешка, Диагностика

Захранване: 100-240 VAC, 50/60 Hz, автоматичен избор на волтаж

Консумация: 150 W

5. Колонотемпериращ модул

Температурен обхват 4o C – 90o C

Температурна стабилност: 0,05 o C

Точност на температурата: 0,5 o C

Температурни програми: 40 стъпки

Капацитет: Три колони по 300 mm

Време на нагряване: 16 min от 4o C до 90o C

Време на охлаждане: 13 min от 90o C до 4o C

Подгряване: 200 mm топлообменник

Комуникация: LAN

Безопастност и поддръжка: Детекция на течност, Детекция на грешка, Диагностика

Гаранция: 36 /тридесет и шест/ месеца.

ІІ. Обем от дейности:

1. Първоначална инсталация от сервизен специалист при доставка на апарата и подписване на приемо – предавателен протокол.

2. Базово обучение на място за работа с апарата от сервизен специалист.

ІІI. Срок за изпълнение – 42 /четиридесет и два/ дни.

Забележка:

Необходимостта от влагане на резервни части се отразява в канстативен протокол,